國立台灣大學

生物產業機電工程學系

生物環境控制與系統分析

實驗室

兩用型電解水生成裝置

使

用

手

冊

目 錄

產品功能說明------------------------------------------2

注意事項------------------------------------------------2

電解需使用材料---------------------------------------2

使用方法------------------------------------------------3

故障排除步驟------------------------------------------6

附註------------------------------------------------------6

產品功能說明

本產品是利用電解原理來產生具有殺菌功能的電解水，此機器所產生的電解水包含無隔膜電解槽產生弱酸性高濃度次氯酸分子(HOCl)電解水(PH=6)，及有隔膜電解槽產生陽極強酸(PH=3)電解水與陰極強鹼(PH=11)電解水。每次電解所需時間為15分鐘，無隔膜電解水生成量每批次為50公升。有隔膜電解水生成量強酸與強鹼水各為25公升。此三種水均有殺菌功能，其他說明請參考附件資料。

注意事項

- 此產品在運作過程中需使用到20V電壓直流電，在電解過程中請勿碰觸電解槽中液體，以免發生危險。

- 本裝置所生成的電解水不適合飲用。

電解需使用材料

此產品的電解質視使用目的不同可以使用氯化鈉（NaCl）或氯化鈣(CaCl2)或氯化鉀(KCl)。

使用方法

兩用型電解水生成裝置共有三個電解槽，較大的電解槽用來產生無隔膜電解水，較小的兩個電解槽以隔膜分開可用來產生有隔膜電解水。請參考圖一的控制面板示意圖，兩種操作方法簡介如下：

一、無隔膜電解水生成

- 開啟電控箱電源總開關，此時電源指示燈會亮，如果指示燈仍處熄滅狀態，請確認電解槽下方的變壓器的電源有開啟。

- 確認變壓器電源、電壓與電流。

- 確認指示燈是否處於亮燈狀態。

- 確認電解槽下變壓器之電壓調整鈕轉至刻度為20V指示處。

- 確認電解槽下變壓器之電流調整鈕轉至刻度為4指示處。

- 將控制面板上左下方轉鈕開關轉至無隔膜指示處。

- 將電解質放入無隔膜電解槽(放入量如表一所示)。

- 開啟無隔膜進水按鈕，此時進水指示燈會亮。

- 當進水指示燈熄滅時，開啟電解按鈕此時電解指示燈會亮。

- 當電解指示燈熄滅時表示電解完成。

二、有隔膜電解水生成

- 開啟電控箱電源總開關，此時電源指示燈會亮，如果指示燈仍處熄滅狀態，請確認電解槽下方的變壓器的電源有開啟。

- 確認變壓器電源、電壓與電流。

- 確認指示燈是否處於亮燈狀態。

- 確認電解槽下變壓器之電壓調整鈕轉至刻度為20V指示處。

- 確認電解槽下變壓器之電流調整鈕轉至刻度為4指示處。

- 將控制面板上左下方轉鈕開關轉至有隔膜指示處。

- 將電解質放入有隔膜電解槽(放入量如表一所示，左右兩槽均需放入)。

- 開啟有隔膜進水按鈕(左)，此時進水指示燈會亮。

- 開啟有隔膜進水按鈕(右)，此時進水指示燈會亮。

- 當進水指示燈熄滅(需左右均熄滅)時，開啟電解按鈕，此時電解指示燈會亮。

- 當電解指示燈熄滅時表示電解完成。

電源指示燈

無隔膜進水指示燈

有隔膜進水指示燈(左)

有隔膜進水指示燈(右)

電解指示燈

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

無隔膜

有隔膜

OFF

電解按鈕ON

圖一、控制面板示意圖

表一、電解質使用量

|  | 氯化鈉 | 氯化鈣 | 氯化鉀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無隔膜電解槽 | 35g | 30g | 45g |
| 有隔膜電解槽(左) | 45g | 30g | 45g |
| 有隔膜電解槽(右) | 45g | 30g | 45g |

故障排除步驟

當電解過程中有過負載時電解變壓器上之無熔絲開關會自動跳脫，此時會斷電，因此必須按照操作步驟重新操作。

附註

- 氯化鈉即為一般的食用鹽，使用粗鹽的電解效果優於細鹽。

- 氯化鉀與氯化鈣可洽一般化工材料行選購，本研究室使用電解質係採購自彰化縣溪湖鎮承晉化工行，最小包裝為25公斤，約500~600元台幣。

- 每次電解後建議使用pH感測器量測酸鹼值。

- 電極為使用耗材，視使用的頻繁度應適時更換。更換電極請洽聯絡人。

- 聯絡人：台大生機系 方煒教授

電話: 02-23671657

e-mail: weifang@ntu.edu.tw